|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Producent/typ/model** | **Cena jedn. netto [PLN]** | **VAT [%]** | **Cena jedn. brutto [PLN]** | **Wartość netto** **[PLN]** | **Wartość brutto [PLN]** |
| 1. | Rejestrator EKG z akcesoriami | **2 komplety** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |

**Parametry techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Wartość wymagana** | **Wartość Oferowana / podać** **zakresy**/ **opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru**  |
| **Parametry ogólne** |
| **Rejestrator EKG** |
|  | Rejestrator EKG kompatybilny z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem SiliconBeat 2000. | TAK |  |
|  | Trzy-systemowy tryb pracy w zależności od przypiętego kabla pacjenta: 12 kan. standardowy (10 kabli.), 3 kan. bipolarny (7 kabli), 3 kan. ( 4 kable). | TAK |  |
|  | Czas rejestracji bez wymiany baterii: 24/48/192/336 godzin. | TAK |  |
|  | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratoraz poziomu programu holterowskiego. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wyłączania zapisu po odpięciu elektrod od ciała. | TAK |  |
|  | 24 bitowy medyczny przetwornik A/D (dla dokładnego odwzorowania załamka P). | TAK |  |
|  | Kolorowa wizualizacja kontaktu elektrod z uwzględnieniem typu kabla i rozmieszczenia elektrod. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika w rejestratorze. | TAK |  |
|  | Automatyczna konfiguracja rejestratora. | TAK |  |
|  | Autotest rejestratora (karta pamięci, stan baterii, kontakt kabli, ustawienie zegara, przetwornik AD itp). | TAK |  |
|  | Formatowanie karty pamięci przed rozpoczęciem zapisu. | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w kabel 10 odprowadzeniowy, etui z zestawem pasów do mocowania, kartę pamięci, akumulator, ładowarkę. | TAK |  |
| **Inne wymagania** |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności, certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do:- dokonania dostawy przedmiotu zamówienia- dokonania uruchomienia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiącemaksymalnie 60 miesięcy | TAKpodać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAKPodać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAKPodać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAKPodać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAKPodać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAKPodać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji). | TAKPodać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAKPodać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAKPodać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAKPodać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAKPodać |  |