ZAD. 1

Temat: stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamycyny - everolimus

Opis: wg formularza cenowego i zapisów siwz

stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny - pochodną Rapamacyny- everolimus

- stent o budowie slotted tube, ze stopu kobaltowo-chromowego

# grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów

- system doprowadzający typu monorail

- ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 2,25-2,75mm

- ciśnienie nominalne 9-10 atm dla średnic 3,0-4,0mm

- RBP: 16-18 atm dla wszystkich rozmiarów

- profil przejścia stentu osadzonego na balonie 0,041” przy średnicy 3,0mm

- stenty kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F we wszystkich oferowanych rozmiarach

- dobry dostęp do bocznic

ZAD. 2

Temat: stenty kobaltowo-chromowe uwalniające rapamycynę z biodegradowalnego polimeru

Opis: wg formularza cenowego i zapisów siwz

stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamacynę z biodegradowalnego polimeru

- stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego

- grubość ścian stentu max 0,0036” mm dla wszystkich rozmiarów

- profil stentu nie więcej niż 0.039” dla stentu 3,0 mm

- sposób uwalniania substancji – biodegradowalny polimer,

- Różne grubości stratów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic:

0,06mm / 60µm/0,0024”dla 2,25-3,0mm (71µm wraz z polimerem);

0,08 mm /80µm /0,0031” dla 3,5-4,0mm  (91µm wraz z polimerem)

    - Ciśnienie nominalne 8 atm.

    - Ciśnienie RBP 16 atm.

    - Skracalność po rozprężeniu 0%

    - Możliwość doprężenia:

do 3,5 mm. dla średnic 2,5 – 3,0 mm.

do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4,0 mm.