Załącznik szczegółowy nr 1  – materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z zasilaczem | 1komplet |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą ; długość i szerokość materaca dopasowana do leża | TAK |  | X |
|  | Materac składa się z poliuretanowych komór w tym zapewniających użytkownikowi podparcie w trybie zmiennociśnieniowym lub statycznym. | TAK |  | X |
|  | Min. 3 komory od strony głowy statyczne nie pracujące w trybie zmiennociśnieniowym | TAK |  | X |
|  | Materac zalecany do prewencji odleżyn 1-4 stopnia | TAK |  | X |
|  | Długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego min. 10 minut –max 20 minut | TAK |  | X |
|  | Bezpieczne obciążenie do 200 kg | TAK |  | X |
|  | Pokrowiec materaca niealergizujący, półprzepuszczalny, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny | TAK |  | X |
|  | Pokrowiec składający się z rozciągliwego w dwóch kierunkach z poliuretanu | TAK |  | X |
|  | Na spodzie materaca pasy do przymocowania do ramy łóżka | TAK |  |  |
|  | Materac o wysokości min. 11 cm | TAK |  | X |
|  | Zamki błyskawiczne osłonięte przez specjalne klapy zapobiegające przedostaniu się zanieczyszczeń, jednocześnie ułatwiające zdjęcie pokrowca w celu wyczyszczenia | TAK |  | x |
|  | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR | TAK |  | x |
|  | Zawór wyposażony w specjalny pasek w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych części materaca | TAK |  |  |
|  | Możliwość wypuszczenia powietrza z materaca nawet w trakcie transportu | TAK |  |  |
|  | Przełącznik/pokrętło masy ciała pacjenta pozwalający na dopasowanie ciśnienia do wagi | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik świetlny oraz dźwiękowy przypominający o okresowych przeglądach lub awarii urządzenia | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik świetlny oraz alarm dźwiękowy przy wykryciu niskiego ciśnienia w komorach | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik utraty zasilania w przypadku odłączenia pompy od sieci. | TAK |  |  |
|  | Przycisk wyboru trybu zmiennociśnieniowego lub stałego niskiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Masa pompy max. 3 kg | TAK |  |  |
|  | Masa materaca max. 6 kg | TAK |  |  |
|  | Cicha praca pompy | TAK |  |  |
|  | Wieszaki do zawieszania pompy | TAK |  |  |
|  | Po odłączeniu przewodu powietrznego i zamknięciu go zatyczką materac przechodzi w tryb transportowy | TAK |  |  |
|  | W trybie transportowym materac utrzymuje ciśnienie w komorach min. 12 godzin | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej. Możliwość prania w maksymalnej temp 95-105 stopni | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach | TAK |  |  |
|  | Pokrowiec z powłoką poliuretanową zawierającą środek przeciwgrzybiczy pozwalający ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny | TAK |  |  |
| Inne wymagania |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2022/2023 | TAK |  | X |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą ) | TAK |  | x |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE | TAK |  | x |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. W języku polskim | TAK |  | x |
|  | Oświadczamy ,że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | x |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |  |