| Tor wizyjny – 1 komplet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Procesor obrazu wideo 4K/2D z możliwością poszerzenia o tryby IR/3D – 1 szt. | TAK |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła. Wyświetla stan systemu wizyjnego i przycisków obsługi. | TAK |
|  | Możliwość obrazowania optyczno-cyfrowego we współpracy. | TAK |
|  | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej. | TAK |
|  | Tryb obrazowania w podczerwieni. | TAK |
|  | Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI). | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy do systemu 3D (bez podłączania dodatkowych urządzeń, procesorów, itp.). | TAK |
|  | Możliwość podłączenia: 1) głowicy kamery laparoskopowej 4K, 2) głowicy kamery Full HD, 3) głowicy kamery kątowej HDTV, 4) wideolaparoskopów HD, 5) wideocystoskopu HDTV, 6) wideoureterorenoskopu będącego na wyposażeniu szpitala (wymagane zaoferowanie niezbędnych adapterów) | TAK |
|  | Złącze min. 12G-SDI, obsługujące sygnały o wysokiej częstotliwości odświeżania. | TAK |
|  | Wyjścia sygnału cyfrowego min.: 12G-SDI , 3G-SDI, HD-SDI. | TAK |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash. | TAK |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia. | TAK |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff. | TAK |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach). | TAK |
|  | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach). | TAK |
|  | Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami. | TAK |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski). | TAK |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski). | TAK |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników. | TAK |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania. | TAK |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | TAK |
|  | Język menu: polski. | TAK |
|  | Źródło światła LED-1 szt. | TAK |
|  | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny. | TAK |
|  | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła. | TAK |
|  | Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE). | TAK |
|  | Zgodne z trybem obserwacji IR w kolorze i światła białego (WLI). | TAK |
|  | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni. | TAK |
|  | Adapter światłowodu, światłowód Storz/Wolf/Olympus do opisanego powyżej źródła światła – 1 szt. | TAK |
|  | Wózek aparaturowy – 1 szt. | TAK |
|  | W zestawie transformator min. 220-240 V, maks. obciążenie 1900 VA, min. 12 gniazd do podłączenia urządzeń, wyposażony w min. 2 półki, nośność półki min. 20 kg., 4 kółka z hamulcami. | TAK |
|  | Uchwyt na głowicę kamery. | TAK |
|  | Szuflada do wózka. | TAK |
|  | Ramię na monitor o wadze 6.5-12 kg dwuprzegubowe. | TAK |
|  | W zestawie transformator 220-240 V, maks. obciążenie 1900 VA, 12 gniazd do podłączenia urządzeń, wyposażony w 4 półki (min 2 regulowane), 4 kółka z hamulcami. | TAK |
|  | Wieszak na płyny. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki min. 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF -2 szt. | TAK |
|  | Monitor endoskopowy 4K/UHD MIN 32’’ kompatybilny z opisanym systemem wizyjnym – 1 szt. | TAK |
|  | Monitor min.32" 4K UHD (3840×2160). | TAK |
|  | Posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), DisplayPort(1), HDMI(1), DVI-D(1). | TAK |
|  | Sterowanie zdalne: RS-232C; liczba kolorów: 1,07 mld, matryca 10-bit; kontrast 1000:1; wymiary 753,9 × 476,3 × 79,2 mm; Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD. | TAK |
|  | Głowica kamery typ kątowy 4K- 1 szt. | TAK |
|  | Kompatybilna z obrazowaniem w wąskim paśmie światła. | TAK |
|  | Min. 3 dowolnie programowalne przyciski funkcyjne do obsługi procesora obrazu, na przewodzie. | TAK |
|  | Przewód transmisyjny o długości min. 2,8m. | TAK |
|  | Powiększenie cyfrowe. | TAK |
|  | Regulacja ostrości pierścieniem nad korpusem głowicy kamery. | TAK |
|  | Blokada mocowania endoskopu (dźwignia w pozycjach Lock/free), umożliwiająca rotację korpusu głowicy i blokadę obserwacji wokół mechanizmu mocowania endoskopu. | TAK |
|  | W pełni zamaczalna w środku dezynfekcyjnym. | TAK |
|  | Kompatybilna z procesem sterylizacji niskotemperaturowej. | TAK |
|  | Głowica kamery 4K z ciągłym autofocusem - 1 szt. | TAK |
|  | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR. | TAK |
|  | 3 programowalne przyciski funkcyjne. | TAK |
|  | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF). | TAK |
|  | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami. | TAK |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym. | TAK |
|  | Zoom cyfrowy. | TAK |
|  | Przewód o długości 3 m (+/- 5 cm). | TAK |
|  | Waga 270 g(+/- 20gr) | TAK |
|  | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym. | TAK |
|  | Sterylizacja: autoklaw, oraz niskotemperaturowa. | TAK |
|  | Cystoskopy kompaktowe z kontenerem i pokrywą – 7 sztuk | TAK |
|  | Cystoskop kompaktowy z dziobem z boczną optyką (pod kątem 45°). | TAK |
|  | Kąt patrzenia min. 30°. | TAK |
|  | Rozmiar 17 Fr. | TAK |
|  | Długość robocza min. 225 mm (+/- 5 mm). | TAK |
|  | Kanał roboczy 9 Fr (narzędzie 8,5 Fr). | TAK |
|  | Zintegrowany adapter z nierozbieralnymi, bezobsługowymi kranikami. | TAK |
|  | Uszczelka, otwór min. 0,7 mm (2,1 Fr), czarna, min.10 szt./op. – 7 op. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki min. 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF.-7szt | TAK |
|  | Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie – 5 szt. | TAK |
|  | Szczypce biopsyjne 7 Fr, długość 330 mm, giętkie – 2 szt. | TAK |
|  | Videocystoskop -3 szt. | TAK |
|  | Pole widzenia min. 120°. | TAK |
|  | Kierunek widzenia 0°. | TAK |
|  | Odległość widzenia min. 3-50 mm. | TAK |
|  | Rozmiar zewnętrzny min. 16,5 Fr (5,5 mm). | TAK |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej min. 8,1 Fr (2,7 mm) o kształcie gruszki. | TAK |
|  | Rozmiar kanału roboczego min. 6,6 Fr (2,2 mm). | TAK |
|  | Długości: robocza min. 380 mm, całkowita min. 660 mm. | TAK |
|  | Wygięcia: w górę min. 220°, w dół min. 130°. | TAK |
|  | 3 strefy sztywności: sztywniejsza/miękka/pasywna. | TAK |
|  | Sterylizacja: niskotemperaturowa. | TAK |
|  | W zestawie z endoskopem: zawór podwójny luer , nasadka do sterylizacji, szczoteczka, adapter do irygacji typu Y - 10 szt. | TAK |
|  | Tester szczelności - 2 szt. | TAK |
|  | Kontener/kosz z pokrywą do sterylizacji - 3 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki chwytające, ząbkowane, obwód 5 Fr. , długość 640 mm, giętkie - 3 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki biopsyjne, obwód 5 Fr, długość 640 mm, giętkie - 2 szt. | TAK |
|  | Kleszcze biopsyjne, bransze owalne, rozmiar 3 Fr, długość robocza min 950 mm – 5 szt. | TAK |
|  | Kleszcze chwytające, typu ząb szczura 2:1, rozmiar 3 Fr, długość robocza min 950 mm - 5 szt. | TAK |
|  | Kleszcze chwytające, typu aligator, rozmiar 3 Fr, długość robocza min 950mm -10 szt. | TAK |
|  | Port biopsyjny, do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie sterylny, 5 szt./op.- 6 op. | TAK |
|  | Diatermia z kompatybilnym wózkiem – 1 szt. | TAK |
|  | Wózek aparaturowy z zasilaniem, w zestawie: uchwyty boczne i tylni do transportowania i przesuwania wózka, schowek na włączniki nożne (możliwość przechowywania 4 włączników), listwa zasilająca zapewniająca zasilanie dwóch zgodnych medycznych urządzeń elektrycznych,4 koła samonastawne z hamulcem o średnicy 125mm 2 antystatyczne (przewodzące prąd), 2 nieantystatyczne (nieprzewodzące prądu),uchwyt do kabli - 1 sztuka, kabel zasilający IEC 1,5 m – 2 sztuki. Wymiary wózka: wysokość 1160 mm, głębokość 620 mm, szerokość 515 mm.- 1 szt. | TAK |
|  | Włącznik nożny podwójny, na przewodzie, z dwoma przyciskami - 1 szt. | TAK |
|  | Przewód płytki pacjenta, wielorazowy, długość 4m - 2 szt. | TAK |
|  | Włącznik nożny bezprzewodowy, podwójny - 1 szt. | TAK |
|  | Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym o wielkości 8,4 cala. | TAK |
|  | Diatermia mono-bipolarna, do zabiegów chirurgii otwartej, laparoskopowej i endoskopowej. | TAK |
|  | Możliwość użycia energii monopolarnej, bipolarnej i zaawansowanej bipolarnej. | TAK |
|  | Automatyczne rozpoznawanie istniejących i przyszłych instrumentów podłączanych do gniazd uniwersalnych. | TAK |
|  | Funkcja automatycznego odprowadzania dymu - w połączeniu z insuflatorem wysokoprzepływowym tego samego producenta, dym i mgła mogą być odprowadzane równocześnie z pojawieniem się mocy wyjściowej generatora elektrochirurgicznego. | TAK |
|  | Współpraca z jednorazowymi narzędziami bipolarnymi, pozwalającymi na zamykanie i przecinanie naczyń. | TAK |
|  | Gniazda przyłączeniowe: Monopolarne: - 2 szt. 3-pinowe śr. 4mm standard Valleylab, - 2 szt. 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, - 2 szt. 1-pinowe śr. 4mm, - 2 szt. koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe, Bipolarne: - 1 szt. 2- pinowe , śr 4mm, rozstaw pinów 28,6mm standard Valleylab, - 1 szt. 2- pinowe , śr 4mm, z trzecim pinem kodującym, - 1 szt. 2- pinowe , śr 4mm, rozstaw pinów 22 mm, - 1 szt. koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe, Uniwersalne: - 2 szt. 7-pinowe. | TAK |
|  | Sonda, wielorazowa, średnica 340 mm – 4 szt. | TAK |
|  | Sonda, wielorazowa, średnica 376 mm – 4 szt. | TAK |
|  | Przetwornik do generatora w komplecie z kluczem i stożkiem ochronnym – 2 szt. | TAK |
|  | Endoskopy diagnostyczne umożliwiające użycie włókna laserowego | TAK |
|  | Optyka , kierunek patrzenia 0 stopni, kanał roboczy 5 mm, kompatybilna z płaszczami zewnętrznymi 26-28 Fr. W zestawie łącznik, 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek do łącznika – 3 komplety. | TAK |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26fr – 3szt. | TAK |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24Fr – 3 szt. | TAK |
|  | Element pracujący do prowadników laserowych – 3 szt. | TAK |
|  | Prowadnik do włókna laserowego, prosty - 6 szt. | TAK |
|  | Prowadnik do włókna laserowego, z retraktorem – 2 szt. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF – 3 szt. | TAK |
|  | Kontener narzędziowy z wkładem i pokrywą – 3 szt. | TAK |
|  | Uretrotom – endoskop do usuwania zwężeń cewki moczowej – 1 szt. | TAK |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm – 1 szt. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF-1 szt. | TAK |
|  | Nóż typu lancet – 2 szt. | TAK |
|  | Nóż półokrągły – 2 szt. | TAK |
|  | Ostrze kompatybilne z napędem – 4 szt. | TAK |
|  | Napęd z kanałem – 2 szt. | TAK |
|  | Element pracujący do noży -1 szt. | TAK |
|  | Płaszcz zewnętrzny max. 18 Fr do zakładania cewnika – 1 szt. | TAK |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26 Fr – 1 szt. | TAK |
|  | Płaszcz 22 Fr z kranikami – 1 szt. | TAK |
|  | Kontener narzędziowy z pokrywą wymiary min 475x65x220 mm – 1 szt. | TAK |
|  | Endoskopy diagnostyczno - zabiegowe | TAK |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza min 282mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości min.300 mm – 3 szt. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF – 3 szt. | TAK |
|  | Element pracujący aktywny, bipolarny, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry – 3 szt. | TAK |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26fr – 3szt. | TAK |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24Fr – 3 szt. | TAK |
|  | Kabel HF, bipolarny, kompatybilny z elementem pracującym i diatermią, długość min. 3m – 6 szt. | TAK |
|  | Cylinder zapasowy, do strzykawki – 3 szt. | TAK |
|  | Strzykawka, szklana, 150 ml, z końcówką zatrzaskową – 3 szt. | TAK |
|  | Obturator optyczny do płaszcza 24FR – 3 szt. | TAK |
|  | Port irygacyjny – 3 szt. | TAK |
|  | Dren z końcówką zatrzaskową do płaszcza wewnętrznego – 3 szt. | TAK |
|  | Akcesoria uzupełniające umożliwiające bezpieczne uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz użytkowanie. | TAK |
|  | Kontener narzędziowy z wkładem i pokrywą – 3 szt. | TAK |
|  | Endoskopy diagnostyczno-zabiegowe cienkie, sztywne | TAK |
|  | Endoskop diagnostyczny z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr). W zestawie z kontenerem/koszem, 2 szt. łączników, drenem rozgałęzionym, dedykowanym światłowodem i 10 szt. uszczelek – 2 komplety. | TAK |
|  | Endoskop diagnostyczny z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 6,7 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 8,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 11,85 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 4,2 Fr (narzędzie maks. 3,5 Fr). W zestawie z kontenerem/koszem, 1szt. łączników, drenem rozgałęzionym, dedykowanym światłowodem i 10 szt. uszczelek – 2 komplety. | TAK |
|  | Kleszczyki chwytające typu aligator, rozmiar 5 Fr, długość 570 mm, półsztywne – 6 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki biopsyjne typu łyżeczkowego, rozmiar 5 Fr, długość 600 mm, półsztywne – 2 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki chwytające, 3 Fr, długość 60 cm, do kawałków kamieni, giętkie – 4 szt. | TAK |
|  | Zestaw przeznaczony do mechanicznego zamykania światła naczyń podczas procedur urologicznych, zapewniający trwałą hemostazę (4 klipsy,cążki i kosz) - 2 zestawy. | TAK |
|  | Punch optyczny, do kamieni pęcherzowych, z optyką 12 stopni, 4mm, z adapterem, płaszczem zewnętrznym 27Fr i kompatybilnym płaszczem wewnętrznym 24FR. W zestawie światłowód, kontener z pokrywą umożliwiający bezpieczne przechowywanie – 1 komplet. | TAK |
|  | Kompaktowe endoskopy diagnostyczno – zabiegowe o małej średnicy | TAK |
|  | Mini-endoskop (cystoskop kompaktowy) z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 7°, obwód 11 Fr., długość robocza 220 mm, kanał roboczy 7,5 Fr., w zestawie: kontener do sterylizacji – 1 szt. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF -1 szt. | TAK |
|  | Płaszcz mini-endoskopu 15,9 Fr, długość robocza 200 mm, nierozbieralny zawór – 1 szt. | TAK |
|  | Rozszerzadło jednostopniowe w rozmiarze 18 Fr, długość całkowita 390 mm z płaszczem 18 Fr typ otwarty długość min 160 mm – 1 szt. | TAK |
|  | Rozszerzadła metalowe teleskopowe – 3 szt. | TAK |
|  | Rozszerzadło 13,5fr – 1 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki chwytające 5frx340mm – 1 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki 3ramienne 5frx340mm – 1 szt. | TAK |
|  | Optyka do cystoskopii, ze skośnym okularem. Parametry: kąt patrzenia 30°, wymiar zewnętrzny 22 Fr, kanał roboczy dla narzędzi 4 mm, w zestawie: łącznik – 1 szt. | TAK |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF – 1 szt. | TAK |
|  | Łącznik z zaworem – 1 szt. | TAK |
|  | Osłona zewnętrzna 25 Fr – 1 szt. | TAK |
|  | Port irygacyjny 2 zawory – 1 szt. | TAK |
|  | Osłona (typu amplaz) 28 Fr – 1 szt. | TAK |
|  | Uszczelki: zielona typu kapturek, przezroczysty zawór 5,5mm pakowane po 10szt/op – po 2 opakowania z każdego rodzaju. | TAK |
|  | Kleszczyki chwytające, typu aligator, średnica 3,25 mm, długość 400 mm – 1 szt. | TAK |
|  | Kleszczyki chwytające, trzyigłowe, średnica 3,25 mm, długość 400 mm – 1 szt. | TAK |
|  | Kontener do sterylizacji z pokrywą i wkładem – 1 szt. | TAK |
|  | Endoskop giętki diagnostyczno-zabiegowy ultracienki – 2 komplety | TAK |
|  | - rozmiar 7,95 Fr, - rozmiar końca dystalnego 4,9 Fr, - rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr, - głębia ostrości 2-50 mm, - długość robocza 670 mm, - pole widzenia 90stopni, - wygięcie końcówki góra/dół 275o/275o, - kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów, - kontener/kosz do sterylizacji z pokrywą, - w zestawie z endoskopem: port narzędzia-irygacji, zaworki do portu (10 szt.), nasadka do sterylizacji, szczoteczki do czyszczenia endoskopu, zaworki biopsyjne, adapter do irygacji typu Y-10szt, - światłowód, średnica wiązki 2,8 mm, długość 3 m, średnica zewnętrzna 6,8 mm. | TAK |
|  | Narzędzie do odsysania pola zabiegowego: tubus 5mm x 360mm, rączka i zapasowe dreny wielorazowe do rączki – 2 komplety. | TAK |