| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Funduskamera | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć: - kolorowych: separacja kanałów: czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na uzyskanie naturalnego koloru dna oka - autofluorescencja niebieska - autofluorescencja zielona - obrazowanie przedniego odcinka oka - stereo - moduł Angiografii Fluoresceinowej | TAK |  |
|  | Pole widzenia (mierzone ze środka gałki ocznej): - 133° (jedno zdjęcie) - 200° (dwa zdjęcia) - do 267° (montaż do 6 zdjęć) | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość optyczna zdjęć: 7,3 µm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Dystans roboczy (obiektyw - oko pacjenta): 25mm | TAK, podać |  |
|  | Czas akwizycji obrazu maks. 0,2 sek. | TAK, podać |  |
|  | Korekcja refrakcji badanego: - 24D do + 20D, bez dodatkowych soczewek | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia w trybie non-mydriatic | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wychylne na bok. Ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dżojstika | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
|  | Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta | TAK |  |
|  | System automatycznego wyostrzania – autofocus | TAK |  |
|  | Pokrętło manualnego wyostrzania obrazu | TAK |  |
|  | System automatycznego wysycenia barw obrazu | TAK |  |
|  | Obserwacja dna oka w podczerwieni | TAK |  |
|  | Źródło światła: -czerwone LED, 585-640 nm -zielone LED, 500-585 nm -niebieskie LED, 435-500 nm -dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni),785 nm | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie tęczówki - diody podczerwieni - długość fali: 800 nm - 915 nm | TAK, podać |  |
|  | Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.) | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | TAK |  |
|  | System automatycznego doboru jasności i kontrastu obrazu | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego oznaczenia tarczy nerwu wzrokowego. | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań | TAK |  |
|  | Fiksator wewnętrzny w położeniu do plamki, położeniami peryferyjnymi oraz z możliwością jego dowolnego przemieszczania w podglądzie dna oka za pomocą myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Funkcja migotania fiksatora wewnętrznego | TAK |  |
|  | Komputer zintegrowany bezpośrednio w monitorze dotykowym, w standardzie medycznym 22” Twardy dysk o pojemności 2 TB | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM, TIFF, JPG2000, PNG | TAK |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |