| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Holter EKG i ciśnienia | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Holtery ciśnienia – 8 sztuk |  |  |  |
|  | Holter klinicznie zatwierdzony do stosowania w szerokim spektrum pacjentów, w tym u osób z nadciśnieniem, niedociśnieniem, cukrzycą, kobiet w ciąży, otyłością, niewydolnością nerek, jak również u dzieci od 3 roku życia, osób starszych i pacjentów z migotaniem przedsionków. | Tak |  |
|  | Procedura wykonywania pomiaru: Oscylometryczna, odpowiadająca metodzie Korotkoffa | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: 30 - 280 mmHg – ciśnienie krwi; 40 - 200 uderzeń na minutę – puls | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie ciśnienia w rękawie: zakres: 0 - 299 mmHg, dokładność: 1 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność statyczna: pomiar ciśnienia z dokładnością wynoszącą ±3 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: ±5 % wartości odczytu | Tak, podać |  |
|  | Temperatura eksploatacyjna: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F; 15 – 85 % maksymalna wilgotność względna | Tak, podać |  |
|  | Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna wilgotność względna 15 - 90% | Tak, podać |  |
|  | Waga: max 260g (w tym baterie) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: max 115 x 80 x 35 mm | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: • Mankiet - rozmiar M • Mankiet - rozmiar L • Mankiet - rozmiar XL • Etui do przenoszenia • Kabel danych • Baterie alkaliczne AAA x 4 • Uchwyt wężyka x 3 • Wężyk 100 cm ze złączem do mankietu x 2 • Instrukcja użytkowania • Dziennik pacjenta | Tak, wymienić |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi holterów wraz z kluczem aktywacyjnym na 1 stanowisko komputerowe | Tak |  |
| Holtery EKG – 8 sztuk |  |  |  |
|  | Holter w pełni bezobsługowy – wystarczy podpiąć pacjenta by rozpocząć zapis i odpiąć, żeby rejestrator zakończył rejestrację | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja i regulacja wzmocnienia | Tak |  |
|  | Autodiagnostyka rejestratora, karty pamięci, kabli, akumulatorów – zapobiegająca założeniu pacjentowi niesprawnego rejestratora | Tak |  |
|  | Dokładny test baterii – zapobiega użyciu rozładowanych lub zużytych akumulatorów i baterii | Tak |  |
|  | Test karty pamięci – ostrzega o uszkodzonej karcie pamięci przed założeniem rejestratora pacjentowi | Tak |  |
|  | Sprzętowy test kontaktu elektrod – ostrzega o braku kontaktu elektrod oraz o uszkodzeniach kabla | Tak |  |
|  | Ilość kanałów: 12 lub 3 w zależności od kabla – 12 kan. standardowy, 3 kan. bipolarny, 3 kan. Einthovena. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas rejestracji: tydzień, bez kompresji | Tak, podać |  |
|  | Detekcja rozrusznika | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: kolorowy, OLED, 24 x 43mm, 160x128pix | Tak, podać |  |
|  | Wymiary max: 80 x 60mm | Tak, podać |  |
|  | Masa max: 66g bez baterii i kabla | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 2,4 – 3,5V, 2 akumulatorki NiMH typu AA lub baterie alkaliczne typu AA | Tak, podać |  |
|  | Parametry elektryczne: CMRR: >100dB, Impedancja wejściowa: > 100MΩ, Amplituda wejściowa p-p: 10mV | Tak, podać |  |
|  | Przetwarzanie analogowe : 24 bity | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 100/200/500/10000 Hz | Tak, podać |  |
|  | Pamięć: MMC | Tak |  |
|  | Alarmy: stan kabli, kontaktu elektrod, karty pamięci, baterii, błędów zapisu | Tak, wymienić |  |
|  | Wyposażenie : • Ekranowany Kabel pacjenta • 4 akumulatory AA z ładowarką • Karta pamięci typu MMC • Pokrowiec z paskiem z materiału ułatwiającego pranie • Pasta ścierna do skóry • oprogramowanie PC wraz z kluczem/licencją do analizy badania na jedno stanowisko komputerowe | Tak, wymienić |  |
| Zestaw komputerowy do obsługi holterów EKG i ciśnienia (1 zestaw) |  |  |  |
|  | Komputer stacjonarny | Tak |  |
|  | Procesor i5 lub wyższy lub równoważny | Tak, podać |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM 16 GB lub więcej | Tak, podać |  |
|  | Pamięć do przechowywania zapisów EKG i ciśnienia minimum 2 TB – HDD lub SSD, lub kombinacja obu | Tak, podać |  |
|  | DVD +/- RW | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 3 porty USB 2.0 lub wyższe | Tak, podać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 lub wyższy | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura, mysz | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy min. 24 cale | Tak, podać |  |
|  | Drukarka laserowa, czarno-biała, rozdzielczość minimum 600 dpi | Tak, podać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE (nie dotyczy komputera) Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. (nie dotyczy komputera) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu wraz z instalacją oprogramowania holterów na komputerze (komputer nie będzie pracował w sieci szpitalnej) - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |