| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Ortopedyczny robot chirurgiczny wraz z wyposażeniem | 1 komplet |  |  |  |  |
| 2. | # Materiały zużywalne/jednorazowe na 120 zabiegów (razem) | 1 komplet |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania technik implantacji stawu kolanowego metodą gap balancing, measured resection, personalized alignment. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zastosowania minimum 4 systemów implantów kolanowych endoprotezy całkowitej i jednoprzedziałowej. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zastosowania implantów biodrowych. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość swobodnego wykonywania kolejności resekcji kostnej uda i piszczeli pacjenta. | Tak/podać |  |
|  | Robot ze zintegrowanymi: ramieniem robotycznym o wysokiej precyzji działania ( tolerancja ≤ 0,5 mm) oraz monitorem dotykowym. | Tak/podać |  |
|  | Min. 6 osiowe ramię robotyczne zapewniające min. 6 stopni swobody. | Tak/podać |  |
|  | Sterowania adaptacyjne i możliwość korekcji w czasie rzeczywistym. | Tak/podać |  |
|  | Waga jednostki robotycznej max 350 kg. | Tak/podać |  |
|  | Jednostka optyczna z monitorem dotykowym. Waga jednostki optycznej max 150 kg. | Tak/podać |  |
|  | ## Oprogramowanie dedykowane do robota chirurgicznego: oprogramowanie do planowania śródoperacyjnego wykorzystuje kinematykę tkanek miękkich, umożliwia precyzyjne pozycjonowanie implantu i dostosowuje rozwiązanie dla każdego pacjenta. | Tak/podać |  |
|  | ## System posiada możliwość planowania przedoperacyjnego zabiegów robotycznych kolanowych z wykorzystaniem importu danych z dwuwymiarowych zdjęć RTG. Nie przyznaje się punktów za konieczność udostępnienia zdjęć Tomografii Komputerowej. | Tak – 10pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | ## Wykonawca zapewni dedykowane do robota chirurgicznego/ortopedycznego instrumentarium operacyjne (2 zestawy do endoprotezy całkowitej stawu kolanowego oraz po 1 zestawie do endoprotez jednoprzedziałowych oraz biodrowych). | Tak /Podać |  |
|  | Wykonawca zapewni trzy kompletne zestawy napędów ortopedycznych umożliwiających przeprowadzenie trzech zabiegów endoprotezoplastyki (każdy zestaw napędów współpracujący z zaoferowanym ramieniem robotycznym, zawierający niezależne od robota rękojeści umożliwiające cięcie (piła oscylacyjna 3 szt. + piła posuwisto-zwrotna 1 szt.), frezowanie (reamer) oraz wiercenie, a także podajnik do drutów kirschnera 1 szt. i po 2 baterie do każdej rękojeści. Ponadto Zamawiający wymaga 1 ładowarkę do ww. baterii na minimum 6 portów.) | Tak/podać |  |
|  | Robot daje możliwość korzystania z uniwersalnych napędów z wykorzystaniem piły oscylacyjnej o znormalizowanej grubości 1.27mm | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Robot umożliwia wykonywanie resekcji w trybie kolaboracyjnym bez konieczności korzystania z pinów mocujących nakładkę do cięcia do kości oraz w trybie umożliwiającym mocowanie nakładki do cięcia do kości. Możliwość śródoperacyjnej zmiany trybu pracy przez użytkownika. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wykonawca zapewni zestaw akcesoriów jednorazowego użytku, niezbędnych do wykonania pierwszych 120 zabiegów. | Tak/podać |  |
|  | System robota nie wymagający do obsługi kwalifikowanego operatora lub radiologa ze strony Producenta/Wykonawcy. | Tak/podać |  |
|  | Wykonawca zapewni sesje szkoleniowe z zakresu użytkowania dla 4 pracowników kadry medycznej Zamawiającego (certyfikowane przez producenta). | Tak/podać |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenie użytkowników w zakresie obsługi na Bloku Operacyjnym Zamawiającego po instalacji oraz montażu robota. | Tak/podać |  |
|  | Wykonawca zapewni sesję szkoleniową z zakresu użytkowania dla personelu Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego. | Tak/podać |  |
|  | Zgodność z normami medycznymi CE/ISO dla urządzeń medycznych. | Tak/podać |  |
|  | System robotyczny posiada system awaryjnego wyłączenia. | Tak/podać |  |
|  | Moduł rejestracji danych zabiegowych do celów szkoleniowych i dokumentacyjnych umożliwiający użytkownikowi wygenerowanie raportu (bez konieczności wzywania serwisu) z każdego wykonanego zabiegu, w formacie Excel zawierający min. zmierzoną wartość zgięcia i wyprostu, HKA, planowane resekcje, zwalidowane resekcje, zmierzone wartości przestrzeni międzystawowych, czasy poszczególnych etapów operacji. | Tak/podać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkoleń w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia opisane w punktach 18-20 | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (e-mail, nr telefonu, inne) | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

Materiały zużywalne/jednorazowe na 120 zabiegów:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |