| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Spirometr | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Spirometr obejmujący badania spirometrii wolnej, natężonej krzywej przepływ objętość, maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej oraz bodypletyzmografii. | Tak |  |
|  | Wymagania dla pomiarów przepływu i objętości: - zakres pomiaru przepływu +/- 20 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu. 10 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% - przestrzeń martwa 38 ml - opór głowicy pomiarowej < 0,9 cmH2O (przy przepływie 14 l/s) - zakres wentylacji minutowej 300 l/min | Tak, podać |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji 10000 | Tak |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) W zestawie min. 10 wymiennych głowic | Tak, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów zawierających: - wartości należne z informacją o ich autorze - liczbę odchyleń standardowych i percentyli - porównania - zapisane krzywe-wykresy - trendy zmian wartości mierzonych wielkości - definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości oraz ich kolejność - możliwość definiowania własnych raportów w bazie danych - możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek, wzrost, wagę - możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu na schorzenie, spadek określonego parametru itp. | Tak |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu spirometrycznym: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | Tak, podać |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. | Tak, podać |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu Maksymalna Minutowa Wentylacja Dowolna: MVV, BF, BR | Tak, podać |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu bodypletyzmografia: Rtot, Rin, Rex, Rpeak, Gtot, Srtot, Sgtot, TLC, VC, IC, ITGV, ERV, RV | Tak, podać |  |
|  | Wartości należne: Billiet, Black/Hyatt, Cherniack, Cotes, Crapo, Dr. Chhabra(India), ERS: Caucasian, ERS: Other/mixed Forche, GLI: Afr. Am., GLI: Caucasian, GLI: N East Asia, GLI: Other/mixed, GLI: S East Asia, Hankinson, HSE(Falaschetti), Inst. Gruźlicy i Chorób Płuc, Inst. Gruźlicy w Rabce, Keller-Herzog, Knudson, Kuster, Macfie, Morris, NHANES: African-American, NHANES: Caucasian, NHANES: Mexican-American, NHANES: Other/mixed, Quanjer, Polgar, Ulmer, Zapletal | Tak, podać |  |
|  | Kabina bodypletyzmograficzna - otwieranie od wewnątrz i zewnątrz - objętość 1000 l - kabina z przezroczystymi 4 ściankami i drzwiami | Tak, opisać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w kabinie bodypletyzmograficznej: zakres: +/- 20 Pa rozdzielczość: 0,1 Pa, dokładność pomiaru: < 2% | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia okluzji: zakres: +/- 10 kPa rozdzielczość: 10 Pa, dokładność pomiaru: < 2% | Tak, podać |  |
|  | Zamykacz przepływu sterylizowany w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji 10000 | Tak |  |
|  | Zamykacz przepływu wymienny dla każdego pacjenta (bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych) W zestawie min. 10 wymiennych zamykaczy | Tak, podać |  |
|  | Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego i /lub PDF Możliwość dołączenia modułu transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7 | Tak |  |
|  | W zestawie komputer: Windows 11 lub wyższy, procesor i5 (lub równoważny), RAM 8GB, SSD 500 GB, klawiatura, myszka, monitor 24”LCD, drukarka kolorowa, laserowa | Tak, opisać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |